Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемого товара

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Многофункциональный прикроватный монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении | Многофункциональный модульный монитор, может быть предназначен для использования у всех категорий пациентов (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Благодаря модульной конструкции (концепцией Plug-and-play), монитор может быть всегда открыт для опционального расширения – наличие 3-ех свободных слотов для съемных подключаемых модулей, всегда позволяет конфигурировать монитор по желанию заказчика. Технические параметры монитора: Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у взрослых пациентов. Тип монитора: Модульная конструкция монитора с концепцией Plug-and-play. Наличие не менее 3-ех свободных слотов для съемных подключаемых модулей (опционально на выбор). Наличие 1-го свободного слота для подключения термопринтера (опционально). Наличие транспортировочной рукояти. Дисплей управления: Цветной TFT сенсорный дисплей с диагональю не мнее 15". Разрешение – не хуже 768 х 1024. Возможность отображение не менее 12 кривых одновременно. Дисплей – антибликовый. Наличие режима – Stanby. Возможность регулировки яркости дисплея, наличие не менее 10 уровней яркости на выбор. Возможность регулировки громкости сигнала, наличие не менее 10 уровней громкости на выбор. Отображение порог тревог. Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи. Установка даты и времени. Ввод данных пациента. Возможность выбора цвета мониторируемого параметра. Автоматическое отображение параметра при его подключении. Варианты отображения информации на дисплее: стандартный экран, трендовый режим, все отведения ЭКГ, экран с крупным шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр результатов НИАД. Интерфейс пользователя: Меню интерфейса – русскоязычное. Тип управления – сенсорный. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения клавиатуры через USB-порт для ввода информации. Тренды и тревоги: Наличие цифровых и графических трендов, длительностью не менее 168 часов. Наличие трендов с высоким разрешением, длительностью не менее 2 часов. Минимальное разрешение – нее хуже 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп не менее 128. Результаты измерения НИАД, не менее 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Трехуровневая аудиовизуальная тревога. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги на не менее 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Внешние выходы: Разъем для синхронизации с дефибрилляцией. Функция «Вызов медсестры». Порт VGA для подключения дополнительного дисплея. Разъемы USB - 2 шт. Разъем RJ45. Возможность подключения карты памяти тип SD 2 Гб. Сеть: Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети). Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор: Количество возможных подключаемых аккумуляторов – 2 аккумулятора (второй аккумулятор опционально). Тип аккумулятора – литиевый. Время работы полностью заряженного 1-го аккумулятора – 120 минут. Возможное время работы полностью заряженных 2-ух аккумуляторов – 240 минут. Емкость 4000 мАч. Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница 5 минут, верхняя граница 15 минут. Возможные подключаемые модули: Возможность подключения модуля инвазивного измерения артериального давления - IBP от 2 до 8 каналов/ Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технологии Nellcor). Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технология Masimo). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Side-stream). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Main-stream). Возможность подключения модуля газового анализа. Возможность подключения модуля измерения гемодинамики методом термоделюции СО Технические характеристики базовых измеряемых параметров: ЭКГ: Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3-х или 5-ти или 12-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. ЭКГ с 3-мя отведениями: I, II, III. ЭКГ на 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx. ЭКГ на 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6. Возможность выбора усиления: х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Наличие скорости развертки: 12,5, 25, 50мм/с. Пропускная способность: Режим слежения – 0,5-40 Гц; Хирургический режим – 1-25 Гц; Диагностический режим – 0,05 -150 Гц. Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL). Защита от ВЧ-коагулятора. Определение кардиостимулятора. Защита от дефибрилляции. Время восстановления линии развертки после дефибрилляции (в режиме операции и слежения) – 5 секунд. Время восстановления кривых ЭКГ на линии развертки после дефибрилляции – 10 секунд. ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница 10 – верхняя граница 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница 10 – верхняя граница 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –2 мВ, верхняя граница 2 мВ. Точность: -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: 0,01 мВ. Анализ аритмии: Наличие анализа аритмии – 16 видов (ASYSTOLE, VENT FIB, VPB, COUPLET, MULTI PVCS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ONT, MISSED BEATS, ST HIGHER, ST LOWER, TACHY, BRADY, PNC, PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER). Оповещение при возникновении летальной аритмии. Дыхание: Метод измерения: грудной импеданс. Выбор между: I (RA-LA) или II (RA-LL). Наличие определения частоты дыхания в диапазоне – 0-150 дых/мин. Разрешение: 1 дых/мин. Точность: ±2 дых/мин. Коэффициент усиления: х0.25, х1, х2, х4. Скорость развертки: три скорости: 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с. Наличие тревожной индикации апноэ: 11 установок в диапазоне: Нижняя граница 10 с; Верхняя граница 60 с. Неинвазивное артериальное давление: Метод измерения: Осциллометрический. Наличие ручного, непрерывного и автоматического режима определения артериального давления с заданными интервалами. Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. Время измерения в автоматическом режиме: 11 установок в диапазоне: Нижняя граница 1 минута; Верхняя граница 12 часов. Время цикла в непрерывном режиме измерения: Верхняя граница 5 минут с шагом 5 секунд интервал. Диапазон измерений: Взрослые: нижняя граница 10; верхняя граница 270 мм Hg. Дети: нижняя граница 10; верхняя граница 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница 10; верхняя граница 135 мм Hg. Разрешение: 1 мм рт.ст. Наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для забора пробы крови. Наличие защиты от избыточного давления. SpO2: Диапазон измерения; 0-100%. Разрешение: 1%. Точность: при 70-100% ±2%; при 0-69% не определено. Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоагулятора. Температура: Метод измерения: метод термальной резистенции. Диапазон измерения: 0ºС - 50ºС; Точность: ± 0,1ºС. Время обновления данных: каждые 2 секунды. Самотестирование: каждые 5-10 минут. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания. | Электрический кабель питания монитора пациента. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель заземления. | Кабель заземления. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Передвижная стойка. | Передвижная мобильная стойка с устойчивым основанием из 5-ти колес для внутрибольничного перемещения. Наличие тормозных фиксаторов на колесах. Наличие транспортировочной рукояти для удобства перемещения. Вес: 10 кг Материал изготовления – алюминиевый сплав. Наличие корзины в средней части стойки для хранения различных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Литиевая аккумуляторная батарея. | Заряжаемый литиевый аккумулятор емкостью: 4000 mAh, 11.1 V; размер: 105х78х20мм; вес: 0,36 кг. Время работы полностью заряженного аккумулятора 120 минут. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель ЭКГ на 5 отведений | Кабель ЭКГ на 5 отведений. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Взрослые/детские одноразовые электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. Диаметр: 50 мм. В комплекте 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 3 | Многоразовый датчик для взрослых BLT SpO2 | Многоразовый датчик для измерения SpO2 для взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель BLT SpO2 | Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Трубка НИАД | Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Манжета для взрослых с коннектором | Многоразовая манжета для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 25-35 см. | 3 шт. |
|  |  | 7 | Большая манжета для взрослых с коннектором | Многоразовая манжета для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 33-47 см. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Многоразовый универсальный накожный датчик | Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Адрес: пр. Тауелсиздик 3/1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |